##### Счетчики газа ультразвуковые “Курс - 01”

Формуляр

АЧЦА 407251.001 ФО

## г. Днепропетровск

## 2005 г.

Содержание

Введение	2

1 Назначение	3

2 Технические характеристики	4

3 Комплектность	6

4 Устройство и принцип работы	6

5 Маркировка и пломбирование	7

6 Обеспечение мер безопасности	8

7 Монтаж и порядок работы	8

8 Техническое обслуживание	10

9 Упаковка	10

10 Транспортирование и хранение	10

11 Свидетельство о приемке	11

12 Сведения об упаковке	11

13 Гарантийные обязательства	11

14 Сведения о хранении	12

15 Движение изделия при эксплуатации	12

16 Учет неисправностей при эксплуатации	12

17 Сведения об установке источника питания и его замене	13

18 Сведения о поверках счетчика	13

19 Сведения о градуировках счетчика	13

Приложение А Общий вид, габаритные размеры и масса счетчиков	14

Приложение Б Схема подключения счетчика к внешним устройствам	16

Приложение В Схема установки счетчика в трубопроводе	17

Настоящий формуляр содержит сведения о конструкции, принципе действия счетчика газа ультразвукового “Курс-01” (в дальнейшем – счетчика), его технических характеристиках, указания по монтажу и техническому обслуживанию, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации.

При поступлении счетчика к потребителю на хранение или перед его вводом в эксплуатацию следует внимательно ознакомиться с настоящим ФО, осмотреть все составные части, входящие в его состав, проверить комплектность поставки, а также сохранность пломб. Во время эксплуатации счетчика строго следовать рекомендациям настоящего ФО, производить в установленное время необходимые операции по обслуживанию и заносить в соответствующие разделы сведения о градуировках и поверках счетчика.

Счетчики газа “Курс-01” внесены в Государственный реестр средств измерительной техники, допущенных к применению в Украине, № У1904-05.

## Общие сведения об изделии

| Заводской номер |  |
| --- | --- |
| Дата изготовления |  |
| Обозначение типоразмера и исполнения |  |
| Номинальный диаметр условного прохода DN, мм |  |
| Положение счетчика на трубопроводе |  |
| Максимальный расход, Qmax, м3/ч |  |
| Переходной расход, Qt, м3/ч |  |
| Минимальный расход, Qmin, м3/ч |  |
| Диаметр измерительного участка D, мм |  |
| Базовое расстояние между торцами ПЭП, L, мм |  |
| Косинус угла ввода УЗК |  |
| Пределы допускаемой относительной погрешности счетчика при измерении объема газа в рабочих условиях в диапазоне расходов, % | Qmaxс ( Q ( Qt | 1,0 |
|  | Qt ( Q ( Qmin | 2,0 |
| Порог чувствительности, м3/ч |  |  |
| Потери давления при Qmак воздуха с плотностью 1,2 кг/м3, Па |  |  |
| Максимальное избыточное рабочее давление, кПа |  |  |
| Цена импульса передачи результатов измерений в корректор, м3 |  |  |
| Диапазон температуры рабочей среды, оС |  | от -25 до +50 |

# 1 Назначение

Счетчик предназначен для измерения объема природного газа по ГОСТ 5542 c плотностью при стандартных условиях от 0,67 до 0,79 кг/м3 и других неагрессивных газов c плотностью при стандартных условиях не менее 0,4 кг/м3, протекающих по трубопроводам круглого сечения, и может применяться для учета газа, в том числе коммерческого (при работе в комплекте с корректором объема газа), в коммунально-промышленной сфере.

По устойчивости к климатическим воздействиям счетчик соответствует исполнению УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150 для работы в интервале температур от минус 25 до плюс    50 0С.

Счетчик выполнен в соответствии с ГОСТ 22782.0, ГОСТ 22782.5, имеет маркировку взрывозащиты 1ЕхibIIАТ4 Х и может устанавливаться во взрывоопасных зонах согласно гл.4 ПУЭ ЭСУ “Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок”.

Счетчик обеспечивает длительную круглосуточную работу и относится к стационарным автоматическим одноканальным изделиям, которые ремонтируются на предприятии - изготовителе или в ремонтных службах, имеющих на это разрешение.

Счетчик состоит из корпуса с установленными на нем парой пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП) и измерительно-вычислительным блоком (ИВБ).

Счетчик изготовляется в соответствии с ТУ У 33.2–13424434–001-2004 Изменение №2 и может иметь следующие исполнения:

а) в зависимости от схемы расположения ПЭП:

исполнение А – с аксиальным расположением ПЭП;

исполнение Б – с V-образным расположением ПЭП;

б) в зависимости от максимального расхода газа (Qmax) и диапазона измерения объемного расхода (Qmin/Qmax) в соответствии с таблицей 1;

в) в зависимости от максимального рабочего давления (Pp) в соответствии с таблицей 2;

г) счетчик исполнения Б  в зависимости от максимально допустимого давления в корпусе:

исполнение Н – соответствует максимальному рабочему давлению;

исполнение П - 6,3 МПа при любом максимальном рабочем давлении;

д) в зависимости от направления потока газа:

исполнение ПЛ – при движении потока газа справа налево;

исполнение ЛП – при движении потока газа слева направо;

е) счетчик исполнения Б в зависимости от возможности измерения объема газа в обоих направлениях потока:

исполнение Р – измерения осуществляются независимо в обоих направлениях потока газа.

Пример записи в спецификации заказа счетчика “Курс-01” с V-образным расположением ПЭП, максимальным расходом 400 м3/ч, максимальным рабочим давлением 1,6 МПа, максимально допустимым давлением в корпусе счетчика 6,3 Мпа, с направлением потока газа слева направо и с возможностью измерения объема при обратном потоке газа.

Счетчик газа ультразвуковой “Курс-01” - Б – G250 – 2 – 16П – ЛП – Р - ТУ У 33.2–13424434–001-2004.

2 Технические характеристики

2.1 Счетчик в зависимости от диапазона измерения объемного расхода может иметь следующие типоразмеры: G16, G25, G40, G65, G100, G160, G250, G400, G650, G1000.

2.2 Обозначения счетчика по конструкторской документации, номинальный диаметр DN, обозначение типоразмера, нормированные значения максимального Qmax, переходного Qt и минимального Qmin объемных расходов приведены в таблице 1

Таблица 1 – Нормированные значения объемных расходов в зависимости от типоразмера счетчика

| Обозначение типоразмера | DN, мм | Qmax, м3/ч | Qt, м3/ч | Qmin,м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Исполне ние 1 | Исполне ние 2 |
| Исполнение А (с аксиальным расположением ПЭП) |
| G16 | 40 | 25 | 0,5 | 0,10 | 0,16 |
| G25 | 50 | 40 | 0,8 | 0,16 | 0,25 |
| G40 | 50 | 65 | 1,3 | 0,25 | 0,40 |
| G65 | 80 | 100 | 2,0 | 0,40 | 0,65 |
| G100 | 100 | 160 | 3,2 | 0,65 | 1,0 |
| G160 | 100 | 250 | 5,0 | 1,00 | 1,6 |
| G250 | 100 | 400 | 8,0 | 1,60 | 2,5 |
| G250 | 150 | 400 | 8,0 | 1,60 | 2,5 |
| G400 | 150 | 650 | 13,0 | 2,50 | 4,0 |
| Исполнение Б (с V-образным расположением ПЭП) |
| G160 | 80 | 250 | 5,0 | - | 1,6 |
| G250 | 80 | 400 | 8,0 | - | 2,5 |
| G400 | 100 | 650 | 13,0 | - | 4,0 |
| G650 | 150 | 1000 | 20,0 | - | 6,5 |
| G1000 | 150 | 1600 | 32,0 | - | 10,0 |

2.3 Границы допустимой относительной погрешности счетчика при измерении объема газа не превышают:

( 1,0 % в диапазоне расходов от Qmax ( Q ( Qt;

( 2,0 % в диапазоне расходов Qt ( Q ( Qmin.

2.4 Пределы допустимой дополнительной относительной погрешности счетчика, вызванной изменением давления, температуры и физических свойств измеряемой среды в рабочих диапазонах их изменений, не превышают ( 0,3 %.

2.5 Порог чувствительности не превышает 0,3 Qmin.

2.6 Рабочее избыточное давление газа в зависимости от исполнения счетчика не должно превышать значений, приведенных в таблице 2.

Таблица 2 – Обозначение исполнения счетчика в зависимости от рабочего давления

| Рабочее избыточное давление, МПа | 0,6 | 1,6 | 6,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обозначение исполнения в зависимости от рабочего давления | 6 | 16 | 63 |
| Для счетчика исполнения А | Да | Да | - |
| Для счетчика исполнения Б | Да | Да | Да |

Счетчик исполнения Б с рабочим давлением 0,6 и 1,6 МПа имеет исполнение П, в котором счетчик выдерживает без разрушения давление до 6,3 МПа.

2.7 Потери давления на счетчике при максимальном расходе воздуха с плотностью 1,2 кг/м3 не превышают:

700 Па - для счетчика исполнения А1;

250 Па -  для счетчика исполнения А2;

100 Па -  для счетчика исполнения Б.

2.8 Диапазон изменения температуры рабочей среды от минус 25 до плюс 500 С.

2.9 При отсутствии потока газа через счетчик показания объема газа на индикаторе не изменяются.

При движении потока газа в направлении, обратном от указанного стрелкой на корпусе счетчика (кроме исполнения Р), показания объема газа не изменяются. При этом на индикаторе счетчика высвечивается символ ” - “ в старшем разряде индикации расхода газа.

Для счетчика исполнения Р происходит независимое измерение объема обратного потока газа с характеристиками измерения объема прямого потока. При этом на индикаторе счетчика высвечивается символ ” √ “ под старшим разрядом индикации расхода газа.

2.10 Электропитание счетчика осуществляется от встроенной литиевой батареи, которая обеспечивает его работоспособность в течение не менее 2,5 лет. При снижении напряжения литиевой батареи ниже допустимого на индикаторе счетчика высвечиваются символы ” √ “ под шестью младшими разрядами индикации расхода газа.

Литиевая батарея располагается в отдельном герметичном отсеке ИВБ.

2.12 Счетчик в течение не менее 10 лет со дня выпуска из производства обеспечивает индикацию и хранение во внутренней энергонезависимой памяти значений параметров, введенных в память счетчика.

В случае отключения питания и при переводе в режим поверки счетчик сохраняет в энергонезависимой памяти значения накопленного объема до перехода его в рабочее состояние.

2.13 Счетчик преобразовывает объем газа, прошедший через него, в импульсные выходные сигналы с частотой не более 1 Гц и имеют гальванически развязанный выход типа «сухой контакт» для передачи их в корректор объема газа. Диапазон напряжений, прикладываемых к выходным контактам, составляет 3 – 30 В. Длительность импульса – не более 50 мс.

Цена импульса при передаче результатов измерения объема газа в корректор в зависимости от типоразмера счетчиков составляет:

для счетчика G16 – G160 – 0,1 м3/имп;

для счетчика G250 – G1000 - 1 м3/имп.

2.14 Счетчик имеет устройство визуализации результатов измерений и служебной информации (жидкокристаллический индикатор).

Жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) содержит 8 разрядов.

Формат вывода числовых данных естественный, дробная часть числа представляется числом, отделенным от его целой части запятой.

Емкость индикатора при измерении объема газа составляет:

999999,99 м3 – для типоразмеров от G16 до G65;

9999999,9 м3 - для типоразмеров от G100 до G650;

99999999 м3 - для типоразмера G1000.

Цена единицы наименьшего разряда индикатора при поверке – 0,0001 м3.

2.15 Местные сопротивления не влияют на погрешность счетчика при наличии прямых участков трубопроводов:

на входе в счетчик не менее 5DN для исполнения А и не менее 8DN для исполнения Б;

на выходе из счетчика не менее 3DN для исполнения А, не менее 5DN для исполнения Б и не менее 8DN для исполнения Р.

При этом для счетчика исполнения Б (Б-Р) на входе в прямой участок (прямые участки) должен быть установлен струевыпрямитель (струевыпрямители).

2.16 Соединение счетчика с трубопроводами в зависимости от его исполнения и типоразмера должны быть:

для счетчика G16 – G40 - резьбовое по ГОСТ 6357;

для счетчика исполнения А (G65 – G160) и исполнения Б, давление в котором не превышает 1,6 МПа, - фланцевое по ГОСТ 12820;

для счетчика исполнения Б, давление в котором может быть до 6,3 МПа, - фланцевое по ГОСТ 12821.

2.17 Положение счетчика в пространстве при эксплуатации не влияет на величину относительных погрешностей.

2.18 Счетчик устойчив и прочен к воздействию температуры окружающего воздуха в диапазоне от минус 25 до плюс 50 оС и влажности окружающего воздуха до 95 % при температуре 35 0С и более низкой без конденсации влаги (группа исполнения С4 по ГОСТ 12997).

2.19 Счетчик устойчив и прочен к воздействию синусоидальных вибраций частотой от 10 до 55 Гц и амплитудой 0,35 мм (группа исполнения N2 по ГОСТ 12997).

2.20 Счетчик устойчив к воздействию постоянных и переменных магнитных с напряженностью до 400 А/м.

2.21 Степень защиты счетчика от проникновения воды, пыли и посторонних твердых частиц соответствует IР65 по ГОСТ 14254.

2.22 Счетчик стоек к действию ультрафиолетового излучения.

2.23 Счетчик в транспортной таре выдерживает воздействия:

температуры окружающей среды от минус 50 до плюс 50 оС;

относительной влажности окружающей среды (95 ( 3) % при температуре 35 оС;

вибрации с частотой 10 – 55 Гц и амплитудой смещения 0,35 мм;

удара при свободном падении с высоты:

для счетчика G16 – G40 – 500 мм;

для счетчика G65 – G250 – 250 мм;

для счетчика G400 – G1000 (исполнения Б с рабочим давлением 6,3 МПа) - 100 мм.

2.24 Средний срок службы счетчика не менее 12 лет.

2.25 Средняя наработка на отказ не менее 20000 час.

2.26 Среднее время восстановления работоспособности счетчика не более 3 часов.

3 Комплектность

В комплект поставки счетчика  входит:

счетчик газа ультразвуковой “Курс-01;

разъем кабельный РС-7Г;

струевыпрямитель (струевыпрямители)  для исполнения Б (Б-Р) – 1 (2) шт.;

прямые участки АЧЦА 407251. 001.003 (по отдельному заказу);

тара транспортировочная АЧЦА 407251. 001.002;

формуляр АЧЦА.407251.001 ФО.

4 Устройство и принцип работы

4.1 Общий вид конструкций счетчика приведен в приложении А.

Счетчик в зависимости от схемы распространения ультразвуковых колебаний и расположения пьезоэлектрических преобразователей (ПЭП) может иметь два исполнения:

исполнение А, в котором пара ПЭП расположена внутри корпуса счетчика и распространение УЗК происходит по оси направления потока газа (аксиальное исполнение);

исполнение Б, в котором пара ПЭП расположены под углом ( к оси потока и распространение УЗК происходит   с  одним  отражением  от  стенки   измерительного  трубопровода (V – образное исполнение).

4.2 Счетчик исполнения А состоит из корпуса с установленными в нем на расстоянии L друг от друга ПЭП и измерительно-вычислительным блоком (ИВБ).

Корпус счетчика исполнения А состоит из входного и выходного патрубков или фланцев, двух стоек, на которых установлены ПЭП, через которые герметично выведены соединительные провода в корпус ИВБ, и парциального диска с установленным на нем измерительным участком.

Счетчик исполнения Б состоит из корпуса с установленными на нем ПЭП и измерительно-вычислительным блоком (ИВБ).

Корпус счетчика исполнения Б состоит из измерительного трубопровода с приваренными входным и выходным фланцами и двумя патрубками для установки в них ПЭП. Патрубки устанавливаются под углом ( к оси потока.

В измерительном участке происходит распространение УЗК и сложение их вектора с вектором скорости потока газа.

4.3 Измерительно-вычислительный блок (ИВБ) состоит из приборного корпуса с размещенными в нем платами модуля измерений (МИ), модуля индикации (M_LCD) и модуля питания (МП) с литиевой батареей, установленного в герметичном отсеке. Для подключения к корректору объема газа ИВБ имеет внешний герметичный разъем. Для подключения выносной клавиатуры КВ-01 имеется специализированный разъем, установленный в отсеке модуля питания.

Отсек с установленным модулем питания герметично закрывается крышкой и пломбируется. Дата установки элемента питания записывается в паспорт счетчика. Счетчик имеет для проведения метрологических операций технологический вход, обеспечивающий режим СТАРТ-СТОП, и технологический выход, обеспечивающий передачу измеренного объема во внешние устройства в соответствие с протоколом RS 232.

Схема подключения счетчика к внешним устройствам приведена в приложении Б.

5 Маркировка и пломбирование

5.1 Маркировка выполняется согласно конструкторской документации предприятия-изготовителя.

5.2 Маркировка счетчика содержит следующие данные:

наименование счетчика;

обозначение типоразмера;

наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;

год изготовления;

максимальное рабочее давление, кПа;

диапазон рабочих температур, оС;

значения максимального и минимального расходов, м3/ч;

знак утверждения типа по ДСТУ 3400;

маркировка взрывозащиты 1ExibIIAT4Х;

количество импульсов на 1м3;

степень защиты по ГОСТ 14254;

надпись “Изготовлено в Украине”.

5.3 Дополнительно на счетчике наносятся следующие данные:

на корпусе счетчика - стрелка, указывающая направление потока;

на крышке отсека источника питания - надпись: “Литиевая батарея Uхх < 3,6 B, Iкз < 0,25 A”.

5.4 Маркировка транспортной тары соответствует ГОСТ 14192, выполняется по чертежам предприятия-изготовителя и содержит основные, дополнительные и информационные надписи, а также манипуляционные знаки “Хрупкое - Осторожно” и “Верх, не кантовать”.

5.5 Конструкция счетчика предусматривает, что любое механическое вмешательство, которое может повлиять на результаты измерений объема газа, приводит к постоянно видимому повреждению самого счетчика, оттисков поверочных клейм или пломб. Внешний вид пломб и места их расположения соответствуют требованиям конструкторской документации.

6 Обеспечение мер безопасности

6.1 Источником опасности при монтаже и эксплуатации счетчика является пожаро- и взрывоопасная измеряемая среда. Общие требования безопасности конструкции счетчика соответствуют требованиям ГОСТ 12.2.003.8.2. При монтаже и техническом обслуживании счетчика необходимо руководствоваться следующими документами:

настоящим Формуляром АЧЦА.407251.001 ФО;

”Электроустановки во взрывоопасных зонах. Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей” (ПБЭЭП, глава 7.3);

“Правилами устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок” (ПУЭ ЭСУ, гл.4).

6.2 К монтажу, техническому обслуживанию и эксплуатации счетчика допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими установками и газовой аппаратурой и изучившие документы, указанные в п.7.1.

6.3 Перед монтажом счетчик должен быть осмотрен. При этом следует обратить внимание на наличие маркировки взрывозащиты и всех крепежных элементов и на отсутствие механических повреждений.

Соединения счетчика с трубопроводами (муфтовое или фланцевое) должны быть герметичными. Течи газа не допускается, что должно контролироваться проверкой герметичности соединений.

Литиевая батарея должна быть установлена в герметичном отсеке и закрыта крышкой.

6.4 Взрывозащищенность счетчика в течение срока эксплуатации обеспечивается его конструкцией при условии герметичности соединений.

6.5 Счетчик герметичен при воздействии избыточного давления газа:

для исполнений А, Б (с рабочим давлением 0,6 МПа) – (0,75 ( 0,04) МПа;

для исполнений А, Б (с рабочим давлением 1,6 МПа) – (2,4 ( 0,1) МПа;

для исполнения Б (с рабочим давлением 6,3 МПа) – (8,0 ( 0,4) МПа.

6.6 Счетчик прочен при воздействии избыточного давления газа:

для исполнений А, Б (с рабочим давлением 0,6 МПа) – (0,9 ( 0,04) МПа;

для исполнений А, Б (с рабочим давлением 1,6 МПа) – (2,4 ( 0,1) МПа;

для исполнения Б (с рабочим давлением 0,6 и 1,6 МПа и возможным давлением в корпусе счетчика 6,3 МПа) – (9,5 ( 0,5) МПа.

6.7 Устранение дефектов счетчика, замена, присоединение и отсоединение его от трубопровода должно производиться при отсутствии давления в трубопроводе в месте установки счетчика и при перекрытии трубопровода непосредственно до и после счетчика.

7 Монтаж и порядок работы

7.1 Общие требования

Перед началом работы со счетчиком необходимо изучить настоящий документ, назначение элементов индикации и разъема.

7.2 Установка счетчика.

Монтаж счетчика должен производиться квалифицированными специалистами монтажных организаций, которые имеют на это разрешение органов Госнадзорохрантруда, в соответствии с требованиями ФО и утвержденным в установленном порядке проектом установки счетчика.

Размеры присоединительных частей счетчика и переходных устройств в зависимости от типоразмера счетчика приведены в приложении В.

Конструкция счетчика обеспечивает возможность установки его на вертикальных и горизонтальных участках трубопроводов. При установке счетчика рекомендуется придерживаться вертикального расположения плоскости индикатора.

Рекомендуется устанавливать счетчик перед регулятором давления. В случае необходимости установки счетчика за регулятором давления следует располагать их на максимально возможном расстоянии, но не менее 100 Ду с обязательным наличием шумоподавителя или не менее 4-х поворотов трубопровода на угол 90( в любых плоскостях.

Внимание! В случае невозможности выполнения рекомендаций по установке счетчика за регулятором давления согласование проекта с заводом-изготовителем счетчика обязательно!

Счетчик может размещаться как на открытом воздухе, так и в помещениях газораспределительных пунктов. При размещении счетчика на открытом воздухе его необходимо устанавливать в металлический ящик для защиты от прямого попадания осадков и солнечных лучей.

Место расположения счетчика должно обеспечивать свободный доступ при эксплуатации к лицевой панели с индикатором, батарейному отсеку и служебному разъему.

Перед установкой счетчика необходимо перекрыть газопровод до и после счетчика. Для установки счетчика в трубопровод необходимо использовать прямые участки на входе и выходе, поставляемые предприятием – изготовителем, или изготовить их согласно требованиям приложения В и соединить их со счетчиком с помощью накидной гайки или фланцев по ГОСТ 12820-80 или ГОСТ 12821-80.

Внутренний диаметр прямых участков не должен отличаться от номинального диаметра DN счетчика более чем на 2 %. При установке счетчика в газопровод большего диаметра необходимо к прямым участкам приварить переходные конусы. Соединительные фланцы и уплотнительные прокладки должны быть одинакового диаметра и тщательно подогнаны друг к другу. Сварной шов фланца, расположенного перед счетчиком, должен быть зачищен. Уплотнительные прокладки не должны выступать в поток газа. Рекомендуется применение прокладок толщиной не более 3 мм.

Необходимо помнить, что счетчик можно устанавливать только тот, рабочее давление которого, указанное в формуляре и на маркировочных табличках, равно или больше, чем в трубопроводе.

Участки трубопровода, которые непосредственно присоединяются к прямым участкам счетчика, перед монтажом должны быть тщательно продуты.

Внимание! Все сварочные работы при монтаже счетчика на трубопроводах            производить со снятым счетчиком.

Монтаж счетчика без пломб и печати в паспорте органа метрологической службы категорически запрещен.

После выполнения подготовительных работ закрепить счетчик непосредственно на трубопроводе, используя фланцевые или нипельные соединения. При установке счетчика стрелка на корпусе должна совпадать с направлением движения газа в трубопроводе. После монтажа необходимо проверить герметичность соединений и произвести пломбировку согласно схеме, утвержденной монтажной организацией.

Штуцера для установки средств измерения давления и температуры привариваются на входном и выходном прямых участках счетчика, согласно требованиям приложения В.

7.3 Подключение к внешним устройствам

Подключение счетчика к корректору объема газа производится через разъемный соединитель.

При поверке подключение счетчика к расходоизмерительной установке производится через технологический разъем, расположенный в отсеке источника питания.

Схема подключения счетчика к внешним устройствам приведена в приложении Б.

7.4 Замена источника питания.

Замена модуля питания совместно с литиевой батареей выполняется в следующих случаях:

- после истечения срока работоспособного состояния (дата установки батареи указана в соответствующем разделе настоящего документа);

- при снижении напряжения питания ниже допустимого уровня и аварийного выхода батареи из строя.

Замена источника питания во всех случаях не приводит к изменению метрологических характеристик счетчика.

7.5 Счетчик поступает к потребителю в состоянии, готовом к эксплуатации. После монтажа счетчика в газопроводе и подачи расхода газа через него на индикаторе начинает высвечиваться накопленный объем газа в рабочих условиях с обновлением информации каждые 60 с, а также передаваться в корректор объема газа по импульсному выходу количество импульсов, пропорциональных накопленному объему.

8 Техническое обслуживание

8.1 Для обеспечения надежной работы счетчика в течение длительного периода эксплуатации необходимо своевременно проводить его профилактические осмотры. Профилактический осмотр рекомендуется проводить на месте эксплуатации один раз в шесть месяцев, при этом проверяют внешний вид, состояние крепления и работоспособность счетчика.

При обнаружении дефектов необходимо обратиться в организацию, отвечающую за эксплуатацию счетчика.

Замена модуля питания совместно с литиевой батареей производится не реже одного раза в 2,5 года или при ее преждевременном выходе из строя лицами, прошедшими обучение техническому обслуживанию счетчика.

8.2 Во время выполнения работ по техническому обслуживанию счетчика необходимо выполнять меры безопасности, приведенные в разделе 7.

8.3 Проверка соответствия счетчика техническим данным проводится при периодической поверке не реже одного раза в два года, а также после ремонта в организации, имеющей на это право.

Поверку счетчика при выпуске из производства, после ремонта и в процессе эксплуатации проводят согласно МП 085/19.03.60 – 04  “Инструкция. Метрология Счетчики газа ультразвуковые “Курс-01”. Методика поверки”.

9 Упаковка

9.1 Упаковка счетчика должна производиться в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40 0С и относительной влажности до 80 % при отсутствии в воздухе агрессивных газов.

9.2 Счетчик упаковывается в транспортную тару, изготовленную в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя и требованиями ГОСТ 12997.

Перед упаковкой счетчик должен быть подвергнут временной консервации по ГОСТ 9.014 для группы изделий 111. Вариант временной защиты ВЗ-15, вариант внутренней упаковки ВУ-5.

9.3 Эксплуатационная документация, входящая в комплект поставки счетчика, вкладывается в чехол из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и затем в транспортную тару.

9.4 Порядок размещения составных частей счетчика в транспортной таре, масса и габаритные размеры грузовых мест должны соответствовать чертежам предприятия-изготовителя.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Счетчик в упаковке предприятия - изготовителя транспортируется любым видом закрытого транспорта, в том числе и воздушным транспортом в отапливаемых герметизируемых отсеках, в соответствии с действующими на конкретном виде транспорта правилами, утвержденными в установленном порядке.

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящик со счетчиком не должен подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

10.2 Размещение и крепление в транспортных средствах упакованного счетчика должно обеспечивать ему устойчивое положение, исключать возможность ударов.

10.3 Срок пребывания счетчика в условиях транспортирования – не более 3 месяцев.

10.4 Счетчик, прибывший на склад, подлежит хранению в упаковке предприятия-изготовителя. Хранение счетчика – по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150.

Во время хранения счетчика не требуется проведения работ, связанных с его обслуживанием, а также не требуется консервация.

Срок хранения счетчика не должен превышать 12 месяцев.

Эксплуатационная документация должна храниться вместе со счетчиком.

11 Свидетельство о приемке

Счетчик газа ультразвуковой “Курс–01” G_______, зав.№ _________________ изготовлен в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и технических условий ТУ У 33.2-1342443.001-2004 Изменение №2 и признан годным к эксплуатации.

Подпись лица, ответственного за приемку _________________

«_____»_________200__г.

М.П.

Подпись и клеймо поверителя ________________________

«_____»_________200__г.

12 Сведения об упаковке

Счетчик газа ультразвуковой “Курс-01” G_______ зав.№ _________________ упакован согласно требованиям конструкторской документацией.

Дата упаковки______________

Упаковку произвел_______________________________________(подпись)

М.П.

#### 13 Гарантийные обязательства

Под гарантийными обязательствами понимается бесплатный ремонт счетчика при его отказе по вине завода-изготовителя при соблюдении требований и правил эксплуатации. В течение гарантийного срока завод-изготовитель обеспечивает восстановление работоспособности счетчика, либо его замену, в случае невозможности ремонта.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие счетчика требованиям технических условий ТУ У 33.2-1342443.001-2004 Изменение №2 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Счетчики, у которых во время гарантийного срока будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий, заменяются другими или ремонтируются изготовителем.

Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случаях:

возникновения дефектов счетчика вследствие нарушения условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации;

нарушения целостности пломб;

истечения гарантийного срока эксплуатации.

### 14 Сведения о хранении

| Дата | Условия хранения | Фамилия и подпись лица, ответственного за хранение |
| --- | --- | --- |
| установки | снятия |  |  |

15 Движение изделия при эксплуатации

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка с начала эксплуатации | Причина снятия | Подпись проводившего устан.(снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 16 Учет неисправностей при эксплуатации

| Дата отказа | Характер неисправности | Причина неисправности | Принятые меры по устранению неисправности | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 17 Сведения об установке источника питания и его замене

| Дата установки или замены | Причина замены | Фамилия и подпись лица, установившего источник питания |
| --- | --- | --- |

Внимание! Срок службы литиевого источника питания 2,5 года.

18 Сведения о поверках счетчика

| Дата | Заключение о результатах поверки | Фамилия и подпись лица, проводившего поверку |
| --- | --- | --- |

19 Сведения о градуировках счетчика

| Дата |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель градуировки |  |  |  |  |  |  |
| Аq1 |  |  |  |  |  |  |
| Bq1,м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| Aq2 |  |  |  |  |  |  |
| Bq2,м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| Qп,м3/ч |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия и подпись лица, проводившего градуировку |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Коды информации, проставляемые в графе «Цель градуировки»:

1 – перед первичной поверкой;

2 – после отрицательных результатов периодической поверки;

3 – после отрицательных результатов внеочередной поверки.

Приложение А

(справочное)

Общий вид, габаритные, присоединительные размеры и масса счетчиков

Исполнение А (G16; G25; G40)

Исполнение А (G65; G100; G160 G250; G400)

| Обозначение типоразмера | DN, мм | Ру, МПа | G″ | D, Мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | n | Н, не более мм | L, мм | Масса, не более кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G16 | 40 | 1,6 | 2 | - | - | - | - | - | 170 | 320 | 13 |
| G25 | 50 | 1,6 | 2 1/2 | - | - | - | - | - | 170 | 320 | 13 |
| G40 |  | 1,6 |  | - | - | - | - | - |  |  | 13 |
| G65 | 80 | 0,6 | - | 185 | 150 | 128 | 18 | 4 | 200 | 320 | 16 |
|  |  | 1,6 |  | 195 | 160 | 133 | 18 | 8 | 215 |  |  |
| G100 | 100 | 0,6 | - | 205 | 170 | 148 | 18 | 4 | 210 | 320 | 18 |
|  |  | 1,6 |  | 215 | 180 | 158 | 18 | 8 | 225 |  |  |
| G160 |  | 0,6 | - | 205 | 170 | 148 | 18 | 4 | 210 | 320 | 18 |
|  |  | 1,6 |  | 215 | 180 | 158 | 18 | 8 | 225 |  |  |
| G250 |  | 0,6 | - | 205 | 170 | 148 | 18 | 4 | 210 | 320 | 18 |
|  |  | 1,6 |  | 215 | 180 | 158 | 18 | 8 | 225 |  |  |
| G250 | 150 | 0,6 | - | 260 | 225 | 202 | 18 | 8 | 280 | 320 | 23 |
|  |  | 1,6 |  | 280 | 240 | 212 | 22 | 8 | 295 |  |  |
| G400 |  | 0,6 | - | 260 | 225 | 202 | 18 | 8 | 280 | 320 | 23 |
|  |  | 1,6 |  | 280 | 240 | 212 | 22 | 8 | 295 |  |  |

Приложение А (окончание)

(справочное)

Общий вид, габаритные, присоединительные размеры и масса счетчиков

Исполнение Б (G160; G250; G400, G650; G1000)

| Обозначение типоразмера | DN, мм | Py, МПа | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | n | H, не более мм | В, не более мм | L, мм | Масса, не более кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G160 G250 | 80 | 0,6 | 185 | 150 | 128 | 18 | 4 | 270 | 265 | 420 | 18 |
|  |  | 1,6 | 195 | 160 | 133 | 18 | 8 | 275 | 270 | 420 | 18 |
|  |  | 6,3 | 210 | 170 | 133 | 22 | 8 | 285 | 280 | 480 | 25 |
| G400 | 100 | 0,6 | 205 | 170 | 148 | 18 | 4 | 280 | 275 | 420 | 20 |
|  |  | 1,6 | 215 | 180 | 158 | 18 | 8 | 290 | 285 | 420 | 20 |
|  |  | 6,3 | 250 | 200 | 158 | 26 | 8 | 310 | 305 | 480 | 38 |
| G650 G1000 | 150 | 0,6 | 260 | 225 | 202 | 18 | 8 | 315 | 310 | 420 | 29 |
|  |  | 1,6 | 280 | 240 | 212 | 22 | 8 | 330 | 320 | 420 | 29 |
|  |  | 6,3 | 340 | 280 | 212 | 33 | 8 | 350 | 340 | 480 | 42 |

Приложение Б

(справочное)

Схема подключения счетчика к внешним устройствам

## Приложение В

(обязательное)

Схема установки счетчиков в трубопровод

#### Исполнение А

Исполнение Б

РАЗРАБОТЧИК:  ПКФ  «КУРС  ООО»

Разработчик оставляет за собой право вносить изменения

в    конструкцию     счетчика,      не     ухудшающие     его

метрологические  и  эксплуатационные    характеристики

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ПКФ  «КУРС  ООО»

УКРАИНА

г. ДНЕПРОПЕТРОВСК

ул. ЧИЧЕРИНА, 30

тел/факс  8-0562-32-10-97

телефон   8-0562-32-10-98